## Performance tests
|  |  | Ideal Gen Output = | 2.4495
Step | Oscillator Frequency | 4436A dB Setting | Gen Output in Vrms | LIA Output Vrms | Expected AC Voltmeter dBm Range | Corrected AC Voltmeter dBm Range | LIA Output dBm | Expected Tolerance in dB | Error in dBm
1 | 100 KHz | 0 | 2.45 | OVLD | 10 | 10.0018 | OVLD | 0.1 | OVLD
2 | 100 KHz | 10 | 2.45 | 0.7205 | 0 | 0.0018092 | -0.62883 | 0.1 | 0.62702
3 | 100 KHz | 20 | 2.45 | 0.2279 | -10 | -9.9982 | -10.6266 | 0.1 | 0.62844
4 | 100 KHz | 30 | 2.45 | 0.07266 | -20 | -19.9982 | -20.5556 | 0.1 | 0.55741
5 | 100 KHz | 40 | 2.45 | 0.02635 | -30 | -29.9982 | -29.3659 | 0.1 | 0.63229
6 | 100 KHz | 50 | 2.45 | 0.008055 | -40 | -39.9982 | -39.6602 | 0.1 | 0.33799
7 | 1 MHz | 0 | 2.45 | Over Freq | 10 | 10.0018 | Over Freq | 0.2 | Over Freq
8 | 1 MHz | 10 | 2.45 | Over Freq | 0 | 0.0018092 | Over Freq | 0.2 | Over Freq
9 | 1 MHz | 20 | 2.45 | Over Freq | -10 | -9.9982 | Over Freq | 0.2 | Over Freq
10 | 1 MHz | 30 | 2.45 | Over Freq | -20 | -19.9982 | Over Freq | 0.2 | Over Freq
11 | 1 MHz | 40 | 2.45 | Over Freq | -30 | -29.9982 | Over Freq | 0.2 | Over Freq
12 | 1 MHz | 50 | 2.45 | Over Freq | -40 | -39.9982 | Over Freq | 0.2 | Over Freq
Measured with LIAs diffrential input (+A to HIGH, -A to GND, +B to GND, -B to LOW) | [5 empty] | WRONG
Attenuation [dB] | LIA output [Vrms] | Attenuation Factor Measured | Attenuation Factor Spec | A_f (Measrd) / A_f (Spec) [%] | Analysis
0 | 0.9215 | 0.9215 | 1 | 92.15% | Progressively bad downwards
1 | 0.7476 | 0.7476 | 0.89125 | 83.88%
10 | 0.17368 | 0.17368 | 0.31623 | 54.92%
12 | 0.13374 | 0.13374 | 0.25119 | 53.24%
20 | 0.05075 | 0.05075 | 0.1 | 50.75%
23 | 0.03583 | 0.03583 | 0.070795 | 50.61%
30 | 0.015964 | 0.015964 | 0.031623 | 50.48%
34 | 0.010033 | 0.010033 | 0.019953 | 50.28%
40 | 0.004995 | 0.004995 | 0.01 | 49.95%
45 | 0.002795 | 0.002795 | 0.0056234 | 49.7%
50 | 0.0015552 | 0.0015552 | 0.0031623 | 49.18%
56 | 0.0007524 | 0.0007524 | 0.0015849 | 47.47%
60 | 0.0004604 | 0.0004604 | 0.001 | 46.04%
67 | 0.00017754 | 0.00017754 | 0.00044668 | 39.75%
70 | 0.00011567 | 0.00011567 | 0.00031623 | 36.58%
74 | 5.189e-05 | 5.189e-05 | 0.00019953 | 26.01%
78 | 1.8054e-05 | 1.8054e-05 | 0.00012589 | 14.34%
79 | 1.2198e-05 | 1.2198e-05 | 0.0001122 | 10.87%
79.9 | 1.0489e-05 | 1.0489e-05 | 0.00010116 | 10.37%
80 | 1.045e-05 | 1.045e-05 | 0.0001 | 10.45% | Change
80.9 | 1.1958e-05 | 1.1958e-05 | 9.0157e-05 | 13.26%
81 | 1.1846e-05 | 1.1846e-05 | 8.9125e-05 | 13.29% | Progressively bad upwards
82 | 1.4914e-05 | 1.4914e-05 | 7.9433e-05 | 18.78%
84.5 | 2.326e-05 | 2.326e-05 | 5.9566e-05 | 39.05%
86 | 2.777e-05 | 2.777e-05 | 5.0119e-05 | 55.41%
89 | 3.302e-05 | 3.302e-05 | 3.5481e-05 | 93.06%
90 | 3.158e-05 | 3.158e-05 | 3.1623e-05 | 99.86% |  |  |  |  | Observations: | Impedance mismatch? Resistor drifted?
90.1 | 3.477e-05 | 3.477e-05 | 3.1261e-05 | 111.2%
95 | 4.349e-05 | 4.349e-05 | 1.7783e-05 | 244.6%
100 | 4.225e-05 | 4.225e-05 | 1e-05 | 422.5%
100.2 | 4.57e-05 | 4.57e-05 | 9.7724e-06 | 467.6%
105 | 4.966e-05 | 4.966e-05 | 5.6234e-06 | 883.1%
110 | 4.56e-05 | 4.56e-05 | 3.1623e-06 | 1442%
110.3 | 4.9e-05 | 4.9e-05 | 3.0549e-06 | 1604%
115 | 5.188e-05 | 5.188e-05 | 1.7783e-06 | 2917%
119.9 | 4.718e-05 | 4.718e-05 | 1.0116e-06 | 4664%
V_gen [Vrms] = | 1
Measured with LIAs diffrential input (+A to HIGH, -A to GND, +B to LOW, -B to GND)
Attenuation [dB] | LIA output [Vrms] | Attenuation Factor Measured | Attenuation Factor Spec | A_f (Measrd) / A_f (Spec) [%] | Analysis | Attenuation Measured [dB] | Variation of attenuation [dB]
0 | 0.9941 | 0.9941 | 1 | 99.41% | Progressively bad downwards | 0.051399 | -0.051399
1 | 0.8856 | 0.8856 | 0.89125 | 99.37% |  | 1.0552 | -0.055248
10 | 0.3143 | 0.3143 | 0.31623 | 99.39% |  | 10.0531 | -0.053112
12 | 0.2496 | 0.2496 | 0.25119 | 99.37% |  | 12.0551 | -0.055108
20 | 0.0826 | 0.0826 | 0.1 | 82.6% |  | 21.6604 | -1.6604
23 | 0.05863 | 0.05863 | 0.070795 | 82.82% | Weird step up | 24.6376 | -1.6376
30 | 0.03142 | 0.03142 | 0.031623 | 99.36% |  | 30.0559 | -0.055876
34 | 0.019812 | 0.019812 | 0.019953 | 99.3% | Progressively bad downwards | 34.0614 | -0.061434
40 | 0.009835 | 0.009835 | 0.01 | 98.35% |  | 40.1445 | -0.14451
45 | 0.005525 | 0.005525 | 0.0056234 | 98.25% |  | 45.1534 | -0.15335
50 | 0.003118 | 0.003118 | 0.0031623 | 98.6% |  | 50.1225 | -0.12248
56 | 0.0015384 | 0.0015384 | 0.0015849 | 97.07% |  | 56.2586 | -0.25861
60 | 0.0009457 | 0.0009457 | 0.001 | 94.57% |  | 60.4849 | -0.48493
67 | 0.0003953 | 0.0003953 | 0.00044668 | 88.5% |  | 68.0615 | -1.0615
70 | 0.0002665 | 0.0002665 | 0.00031623 | 84.27% |  | 71.4861 | -1.4861
74 | 0.00015022 | 0.00015022 | 0.00019953 | 75.29% |  | 76.4654 | -2.4654
78 | 7.651e-05 | 7.651e-05 | 0.00012589 | 60.77% |  | 82.3256 | -4.3256
79 | 6.305e-05 | 6.305e-05 | 0.0001122 | 56.19% |  | 84.0063 | -5.0063
79.9 | 5.196e-05 | 5.196e-05 | 0.00010116 | 51.37% |  | 85.6866 | -5.7866
80 | 5.195e-05 | 5.195e-05 | 0.0001 | 51.95% |  | 85.6883 | -5.6883
80.9 | 4.201e-05 | 4.201e-05 | 9.0157e-05 | 46.6% |  | 87.5329 | -6.6329
81 | 4.083e-05 | 4.083e-05 | 8.9125e-05 | 45.81% |  | 87.7804 | -6.7804
82 | 3.098e-05 | 3.098e-05 | 7.9433e-05 | 39% |  | 90.1784 | -8.1784
84.5 | 1.1218e-05 | 1.1218e-05 | 5.9566e-05 | 18.83% |  | 99.0017 | -14.5017
86 | 2.545e-06 | 2.545e-06 | 5.0119e-05 | 5.078% | Switch upwards | 111.8862 | -25.8862
89 | 1.354e-05 | 1.354e-05 | 3.5481e-05 | 38.16% | Progressively bad upwards | 97.3676 | -8.3676
90 | 1.7425e-05 | 1.7425e-05 | 3.1623e-05 | 55.1% |  | 95.1765 | -5.1765
90.1 | 1.7773e-05 | 1.7773e-05 | 3.1261e-05 | 56.85% |  | 95.0048 | -4.9048
95 | 3.131e-05 | 3.131e-05 | 1.7783e-05 | 176.1% |  | 90.0863 | 4.9137
100 | 3.909e-05 | 3.909e-05 | 1e-05 | 390.9% |  | 88.1587 | 11.8413 |  | Observations: | Changing load configuration changed the switch upwards point from 80dB to 86dB. Also a more clear step appeared at 23->30 dB which could indicate a resistor drifted?
100.2 | 3.932e-05 | 3.932e-05 | 9.7724e-06 | 402.4% |  | 88.1077 | 12.0923
105 | 4.341e-05 | 4.341e-05 | 5.6234e-06 | 772% |  | 87.2482 | 17.7518
110 | 4.584e-05 | 4.584e-05 | 3.1623e-06 | 1450% |  | 86.7751 | 23.2249
110.3 | 4.607e-05 | 4.607e-05 | 3.0549e-06 | 1508% |  | 86.7316 | 23.5684
115 | 4.727e-05 | 4.727e-05 | 1.7783e-06 | 2658% |  | 86.5083 | 28.4917
119.9 | 4.808e-05 | 4.808e-05 | 1.0116e-06 | 4753% |  | 86.3607 | 33.5393
V_gen [Vrms] = | 1
Measured with SR560 into Fluke 8846A
Attenuation [dB] | Sig. Gen Output [Vrms] | Preamp Gain | DMM Output [Vrms] | Attenuation Factor Measured | Attenuation Factor Spec | A_f (Measrd) / A_f (Spec) [%] | Analysis | Attenuation Measured [dB] | Variation of attenuation [dB]
0 | 1 | 1 | 0.9015 | 0.9015 | 1 | 0.9015 |  | 0.90069 | -0.90069
1 | 1 | 1 | 0.8033 | 0.8033 | 0.89125 | 0.90132 |  | 1.9024 | -0.90244
10 | 5 | 1 | 1.418 | 0.2836 | 0.31623 | 0.89682 |  | 10.9459 | -0.94588
12 | 6 | 2 | 2.691 | 0.22425 | 0.25119 | 0.89276 |  | 12.9854 | -0.98535
20 | 6 | 5 | 2.67 | 0.089 | 0.1 | 0.89 |  | 21.0122 | -1.0122
23 | 6 | 5 | 1.8929 | 0.063097 | 0.070795 | 0.89126 |  | 23.9999 | -0.99987
30 | 6 | 10 | 1.6877 | 0.028128 | 0.031623 | 0.8895 |  | 31.0171 | -1.0171
34 | 6 | 20 | 2.128 | 0.017733 | 0.019953 | 0.88877 |  | 35.0242 | -1.0242
40 | 6 | 50 | 2.683 | 0.0089433 | 0.01 | 0.89433 |  | 40.97 | -0.97001
45 | 6 | 100 | 3.011 | 0.0050183 | 0.0056234 | 0.8924 |  | 45.9888 | -0.98881
50 | 6 | 100 | 1.694 | 0.0028233 | 0.0031623 | 0.89282 |  | 50.9848 | -0.98476
56 | 6 | 200 | 1.697 | 0.0014142 | 0.0015849 | 0.89228 |  | 56.99 | -0.98999
60 | 6 | 500 | 2.677 | 0.00089233 | 0.001 | 0.89233 |  | 60.9895 | -0.98946
67 | 6 | 1000 | 2.3879 | 0.00039798 | 0.00044668 | 0.89097 |  | 68.0027 | -1.0027
70 | 6 | 2000 | 3.3832 | 0.00028193 | 0.00031623 | 0.89156 |  | 70.997 | -0.99702
74 | 6 | 2000 | 2.1337 | 0.00017781 | 0.00019953 | 0.89115 |  | 75.001 | -1.001
78 | 6 | 5000 | 3.3432 | 0.00011144 | 0.00012589 | 0.8852 |  | 79.0592 | -1.0592
79 | 6 | 5000 | 2.979 | 9.93e-05 | 0.0001122 | 0.88501 |  | 80.061 | -1.061
79.9 | 6 | 5000 | 2.687 | 8.9567e-05 | 0.00010116 | 0.88541 |  | 80.9571 | -1.0571
80 | 6 | 5000 | 2.659 | 8.8633e-05 | 0.0001 | 0.88633 |  | 81.0481 | -1.0481
80.9 | 6 | 5000 | 2.399 | 7.9967e-05 | 9.0157e-05 | 0.88697 |  | 81.9418 | -1.0418
81 | 6 | 5000 | 2.369 | 7.8967e-05 | 8.9125e-05 | 0.88602 |  | 82.0511 | -1.0511
82 | 6 | 5000 | 2.112 | 7.04e-05 | 7.9433e-05 | 0.88628 |  | 83.0485 | -1.0485
84.5 | 6 | 10000 | 3.156 | 5.26e-05 | 5.9566e-05 | 0.88305 | few mins delay | 85.5803 | -1.0803
86 | 6 | 10000 | 2.65 | 4.4167e-05 | 5.0119e-05 | 0.88124 |  | 87.0981 | -1.0981
89 | 6 | 10000 | 1.879 | 3.1317e-05 | 3.5481e-05 | 0.88262 |  | 90.0845 | -1.0845
90 | 6 | 20000 | 3.335 | 2.7792e-05 | 3.1623e-05 | 0.87885 |  | 91.1217 | -1.1217
90.1 | 6 | 20000 | 3.3 | 2.75e-05 | 3.1261e-05 | 0.8797 |  | 91.2133 | -1.1133
95 | 6 | 20000 | 1.88 | 1.5667e-05 | 1.7783e-05 | 0.881 |  | 96.1005 | -1.1005
100 | 6 | 50000 | 2.64 | 8.8e-06 | 1e-05 | 0.88 |  | 101.1103 | -1.1103
100.2 | 6 | 50000 | 2.58 | 8.6e-06 | 9.7724e-06 | 0.88003 |  | 101.31 | -1.11 |  | Observations: | There is something wrong with the balanced lockin setup...
105 | 6 | 50000 | 1.51 | 5.0333e-06 | 5.6234e-06 | 0.89507 |  | 105.9629 | -0.96289
110 | 6 | 50000 | 0.92 | 3.0667e-06 | 3.1623e-06 | 0.96977 |  | 110.2667 | -0.26667
110.3 | 6 | 50000 | 0.895 | 2.9833e-06 | 3.0549e-06 | 0.97657 |  | 110.506 | -0.20596
115 | 6 | 50000 | 0.595 | 1.9833e-06 | 1.7783e-06 | 1.1153 |  | 114.0521 | 0.94791
119.9 | 6 | 50000 | 0.438 | 1.46e-06 | 1.0116e-06 | 1.4433 |  | 116.7129 | 3.1871

## Resistance Check
Resistance Check | [9 empty] | Resistance Matching
| Board | Attenuator | Resistor | Specified Value [Ohm] | Tolerance [%] | Power [W] | Measured Value | In spec? | Measurement Type |  | TOL [%] for series combination of 2 * 150 Ohm Resistances |  | R_a | R_b | R_c | R_d | R_e | R_f | R_g | R_h | R_i | R_j | R_k
| A1 | Decade Attenuators | R1 | 294.05 | 0.1 | 0.5 | 294.1 | TRUE | Direct |  |  |  | 149.993 | 149.989 | 149.976 | 149.903 | 149.975 | 150.05 | 150.036 | 150.05 | 150.066 | 149.68 | 149.953
|  |  | R2 | 12 | 0.5 | 0.125 | 11.964 | TRUE | Indirect |  | R_a | 149.993 |  | 0.006 | 0.010333 | 0.034667 | 0.010667 | 0.014333 | 0.0096667 | 0.014333 | 0.019667 | 0.109 | 0.018
|  |  | R3 | 12 | 0.5 | 0.125 | 11.964 | TRUE | Indirect |  | R_b | 149.989 |  |  | 0.011667 | 0.036 | 0.012 | 0.013 | 0.0083333 | 0.013 | 0.018333 | 0.11033 | 0.019333
|  |  | R4 | 294.05 | 0.1 | 0.5 | 293.961 | TRUE | Direct |  | R_c | 149.976 |  |  |  | 0.040333 | 0.016333 | 0.0086667 | 0.004 | 0.0086667 | 0.014 | 0.11467 | 0.023667
|  |  | R5 | 155.84 | 0.1 | 0.5 | 155.745 | TRUE | Direct |  | R_d | 149.903 |  |  |  |  | 0.040667 | 0.015667 | 0.020333 | 0.015667 | 0.010333 | 0.139 | 0.048
|  |  | R6 | 210.8 | 0.25 | 0.25 | 210.84 | TRUE | Direct |  | R_e | 149.975 | [5 empty] | 0.0083333 | 0.0036667 | 0.0083333 | 0.013667 | 0.115 | 0.024
|  |  | R7 | 155.84 | 0.1 | 0.5 | 155.917 | TRUE | Direct |  | R_f | 150.05 | [6 empty] | 0.028667 | 0.033333 | 0.038667 | 0.09 | 0.001
|  |  | R8 | 245.45 | 0.1 | 0.5 | 245.417 | TRUE | Direct |  | R_g | 150.036 | [7 empty] | 0.028667 | 0.034 | 0.094667 | 0.0036667
|  |  | R9 | 60.6 | 0.25 | 0.125 | 60.537 | TRUE | Direct |  | R_h | 150.05 | [8 empty] | 0.038667 | 0.09 | 0.001
|  |  | R10 | 245.45 | 0.1 | 0.5 | 245.638 | TRUE | Direct |  | R_i | 150.066 | [9 empty] | 0.084667 | 0.0063333
|  |  | R11 | 294.05 | 0.1 | 0.5 | 294.318 | TRUE | Direct |  | R_j | 149.68 | [10 empty] | 0.12233
|  |  | R12 | 12 | 0.5 | 0.125 | 11.964 | TRUE | Indirect |  | R_k | 149.953
|  |  | R13 | 12 | 0.5 | 0.125 | 11.964 | TRUE | Indirect
|  |  | R14 | 294.05 | 0.1 | 0.5 | 293.9 | TRUE | Direct
|  | Unit Attenuators | R15 | 51.3 | 0.25 | 0.5 | 51.284 | TRUE | Direct
|  |  | R16 | 851.6 | 0.25 | 0.25 | 851.19 | TRUE | Direct
|  |  | R17 | 51.3 | 0.25 | 0.5 | 51.37 | TRUE | Direct
|  |  | R18 | 34.38 | 0.25 | 0.5 | 34.424 | TRUE | Direct
|  |  | R19 | 1291.4 | 0.25 | 0.25 | 1290.98 | TRUE | Direct
|  |  | R20 | 34.38 | 0.25 | 0.5 | 34.377 | TRUE | Direct
|  |  | R21 | 17.8 | 1 | 0.5 | 17.914 | TRUE | Indirect
|  |  | R22 | 1150 | 1 | 0.125 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R23 | 2600 | 0.5 | 0.125 | 2593.1 | TRUE | Direct
|  |  | R24 | 17.8 | 1 | 0.5 | 17.914 | TRUE | Indirect
|  |  | R25 | 51.3 | 0.25 | 0.5 | 51.27 | TRUE | Direct
|  |  | R26 | 851.6 | 0.25 | 0.25 | 851.112 | TRUE | Direct
|  |  | R27 | 51.3 | 0.25 | 0.5 | 51.275 | TRUE | Direct
|  | Decimal Attenuators | R28 | 17400 | 1 | 0.125 | 17449 | TRUE | Indirect
|  |  | R29 | 21.5 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R30 | 19.6 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R31 | 17400 | 1 | 0.125 | 17449 | TRUE | Indirect
|  |  | R32 | 52300 | 1 | 0.125 | 52292 | TRUE | Indirect
|  |  | R33 | 11 | 1 | 0.125 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R34 | 10 | 1 | 0.125 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R35 | 10 | 1 | 0.125 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R36 | 52300 | 1 | 0.125 | 52292 | TRUE | Indirect
|  |  | R37 | 26100 | 1 | 0.125 | 26162 | TRUE | Indirect
|  |  | R38 | 14.7 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R39 | 13.3 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R40 | 26100 | 1 | 0.125 | 26162 | TRUE | Indirect
|  |  | R41 | 17400 | 1 | 0.125 | 17387.6 | TRUE | Indirect
|  |  | R42 | 21.5 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R43 | 19.6 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R44 | 17400 | 1 | 0.125 | 17387.6 | TRUE | Indirect
| A2 | Decade Attenuators | R1 | 294.05 | 0.1 | 0.5 | 293.86 | TRUE | Direct
|  |  | R2 | 12 | 0.5 | 0.125 | 11.962 | TRUE | Indirect
|  |  | R3 | 12 | 0.5 | 0.125 | 11.962 | TRUE | Indirect
|  |  | R4 | 294.05 | 0.1 | 0.5 | 294.24 | TRUE | Direct
|  |  | R5 | 155.84 | 0.1 | 0.5 | 155.825 | TRUE | Direct
|  |  | R6 | 210.8 | 0.25 | 0.25 | 210.99 | TRUE | Direct
|  |  | R7 | 155.84 | 0.1 | 0.5 | 156.172 | FALSE | Direct
|  |  | R8 | 245.45 | 0.1 | 0.5 | 245.528 | TRUE | Direct
|  |  | R9 | 60.6 | 0.25 | 0.125 | 60.52 | TRUE | Direct
|  |  | R10 | 245.45 | 0.1 | 0.5 | 245.449 | TRUE | Direct
|  |  | R11 | 294.05 | 0.1 | 0.5 | 294.08 | TRUE | Direct
|  |  | R12 | 12 | 0.5 | 0.125 | 11.986 | TRUE | Indirect
|  |  | R13 | 12 | 0.5 | 0.125 | 11.986 | TRUE | Indirect
|  |  | R14 | 294.05 | 0.1 | 0.5 | 294.223 | TRUE | Direct
|  | Unit Attenuators | R15 | 51.3 | 0.25 | 0.5 | 51.261 | TRUE | Direct
|  |  | R16 | 851.6 | 0.25 | 0.25 | 851.36 | TRUE | Direct
|  |  | R17 | 51.3 | 0.25 | 0.5 | 51.311 | TRUE | Direct
|  |  | R18 | 34.38 | 0.25 | 0.5 | 34.494 | FALSE | Direct
|  |  | R19 | 1291.4 | 0.25 | 0.25 | 1290.85 | TRUE | Direct
|  |  | R20 | 34.38 | 0.25 | 0.5 | 34.416 | TRUE | Direct
|  |  | R21 | 17.8 | 1 | 0.5 | 17.75 | TRUE | Indirect
|  |  | R22 | 1150 | 1 | 0.125 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R23 | 2600 | 0.5 | 0.125 | 2592.26 | TRUE | Direct
|  |  | R24 | 17.8 | 1 | 0.5 | 17.75 | TRUE | Indirect
|  |  | R25 | 51.3 | 0.25 | 0.5 | 51.346 | TRUE | Direct
|  |  | R26 | 851.6 | 0.25 | 0.25 | 851.08 | TRUE | Direct
|  |  | R27 | 51.3 | 0.25 | 0.5 | 51.245 | TRUE | Direct
|  | Decimal Attenuators | R28 | 17400 | 1 | 0.125 | 17473 | TRUE | Indirect
|  |  | R29 | 21.5 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R30 | 19.6 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R31 | 17400 | 1 | 0.125 | 17473 | TRUE | Indirect
|  |  | R32 | 52300 | 1 | 0.125 | 52216 | TRUE | Indirect
|  |  | R33 | 11 | 1 | 0.125 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R34 | 10 | 1 | 0.125 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R35 | 10 | 1 | 0.125 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R36 | 52300 | 1 | 0.125 | 52216 | TRUE | Indirect
|  |  | R37 | 26100 | 1 | 0.125 | 26150 | TRUE | Indirect
|  |  | R38 | 14.7 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R39 | 13.3 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R40 | 26100 | 1 | 0.125 | 26150 | TRUE | Indirect
|  |  | R41 | 17400 | 1 | 0.125 | 17392 | TRUE | Indirect
|  |  | R42 | 21.5 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R43 | 19.6 | 1 | 0.5 |  | UNKNOWN | Indirect
|  |  | R44 | 17400 | 1 | 0.125 | 17392 | TRUE | Indirect